- 1.目的

该文件的目的是定义位于南京圣和药业股份有限公司的SQC统计质量控制系统用户需求标准。

该URS在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。

- 2.范围

- 本用户需求要求承包方提供SQC统计质量控制系统设备供应、施工安装、调试和验证，并提供相应的文件。

- 3.参考

设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置必须基于并符合：

- 4.工艺描述和质量标准

抗癌固体车间新买二套SQC统计质量控制系统，用于样品的质量差异的测量。

- 5.用户及系统要求

SQC统计质量控制系统包括：天平、SQC控制器/打印、自动加料器等

6.技术要求

（1）电子天平

最大称量值/可读性：220g/1mg

全自动内部校正

内置RS232接口

内置多种称量应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度称量、百分比称量、检重称量等

（2）集成SQC控制器与打印机功能

管理16个样品

多种公差系统

EU欧盟标准(e.g. 食品行业，化妆品行业)

欧洲药典(制药行业)

3 个自由公差系统

在控制器上进行各项参数设置

第二公差系统

产品符合2个国家的不同法规

多种功能支持

标配RS232及LocalCAN接口

可直接连接多种型号天平

（3）自动振动加样器

将样品自动加载至秤盘上

3 种可选振动速度

各种样品清空后的振动速度

适用于各种尺寸样品

- 7.范围

| 序号 | 型号及部件号 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子分析天平 | 2 |
| 2 |  | 统计质量管理 | 2 |
| 3 |  | 自动振动加样器 | 2 |
| 4 | RS232电缆 | 电缆 | 2 |